## Лист1
Micron-GLIN | IC/Power bus power consumption (mA) | Vectron C4550A1-0213 | XC9572XL | LM399AH | 6xOPA189 | DAC11001A | WEG010016A | 2xLTC2057HV | LM3x7 | AD9832 | LTC6752HS5 | SN74LV1T34 | ADUM4160 | STM32L152CBU6 | Total per line (mA) | Effective IC consumption (W) | Unreg. voltage (VDC) CoilV3 | Storage cap (uF) | Storage cap ripple (V) | LDO powerline noise (uV) | LDO voltage drop (V) | Dissipation on LDO (W)
| 3.3V |  | 50 |  |  | 0.1 |  |  |  | 15 | 4.5 | 3 | 6 | 11.2 | 269.8 | 1.349 | 9.933 | 6800 | 0.79353 | 79.3529 | 4.5362 | 1.3309
| +5V | 148 |  |  |  | 2 | 30
| -15V |  |  | 36 | 7.8 | 12 |  |  | 11.4 | [5 empty] | 67.2 | 1.008 | 26.32 | 2200 | 0.61091 | 61.0909 | 11.0145 | 0.7607
| +15V |  |  | 37.3 | 7.8 | 12 |  |  | 11.4 | [5 empty] | 68.5 | 1.0275 | 26.32 | 2200 | 0.62273 | 62.2727 | 11.0086 | 0.77542
| +30V | [6 empty] | 1.76 | 4.2 | [5 empty] | 5.96 | 0.1788 | 42.48 | 470 | 0.25362 | 25.3617 | 12.3532 | 0.074381
| -30V | [6 empty] | 1.76 | 4.2 | [5 empty] | 5.96 | 0.1788 | 42.48 | 470 | 0.25362 | 25.3617 | 12.3532 | 0.074381
| Effective IC consumption: |  |  |  |  | 3.7421 | W
| Dissipation on LDO: |  |  |  |  | 3.0158 | W
| Transformer Iq: |  |  |  |  | 3 | mA
| Quiescent transformer dissipation: |  |  |  |  | 0.69 | W
| Total: |  |  |  |  | 7.4479 | W

## Рассчет трансформатора
ОСМ Т 230/Э/60-30/40-20/7-0.025-50 | Напряжение обмотки | Ток обмотки | Мощьность VA | Напряжение после выпрямления | Напряжение под типовой нагрузкой | Напряжение рассчетное при 253В
| 30 | 0.05 | 1.5 | 41.1 | 42.48 | 46.728
| -30 | 0.05 | 1.5 | -41.1 | -42.48 | -46.728
| 20 | 0.25 | 5 | 27 | 26.32 | 28.952
| -20 | 0.25 | 5 | -27 | -26.32 | -28.952
| 7 | 1.7 | 11.9 | 9.27 | 9.933 | 10.9263
24.9
ОСМ Т 230/Э/50-25/30-15/5-0.025-50 | Напряжение обмотки | Ток обмотки | Мощьность VA | Напряжение после выпрямления | Напряжение под типовой нагрузкой | Коэфицент
| 25 | 0.1 | 2.5 | 34.05 | 35.4 | 1.416
| -25 | 0.1 | 2.5 | -34.05 | -35.4 | 1.416
| 15 | 0.25 | 3.75 | 19.95 | 19.74 | 1.316
| -15 | 0.25 | 3.75 | -19.95 | -19.74 | 1.316
| 5 | 2.5 | 12.5 | 6.45 | 7.095 | 1.419
25

## ldo resistors
Vo | 15.0064 | V | Vo | -15.0424 | V
Iadj | 5e-05 | A | Iadj | 6.5e-05 | A
Vref | 1.25 | V | Vref | 1.25 | V
R1 | 220 | R | R1 | 220 | R | 0.0071023 | W
R2 | 2400 | R | R2 | 2400 | R | 0.079262 | W
Vo | 29.9233 | V | Vo | -30.0253 | V
Iadj | 5e-05 | A | Iadj | 6.5e-05 | A
Vref | 1.25 | V | Vref | 1.25 | V
R1 | 300 | R | R1 | 300 | R | 0.0052083 | W
R2 | 6800 | R | R2 | 6800 | R | 0.12177 | W
Vo | 7.555 | V | Vo | -7.5715 | V
Iadj | 5e-05 | A | Iadj | 6.5e-05 | A
Vref | 1.25 | V | Vref | 1.25 | V
R1 | 220 | R | R1 | 220 | R | 0.0071023 | W
R2 | 1100 | R | R2 | 1100 | R | 0.036329 | W